## Slide 1: Oximeter Messung von Puls und Sauerstoffsättigung
Gunnar Heimsch, Krista Kappeler
25.1.2019

## Slide 2: Agenda
Ziele
Messprinzip
Medizinischer Hintergrund
Dimensionierung und Simulation
Schema
Blockschaltbild
Berechnung Puls und Sauerstoffsättigung
Demo
Vergleich zu anderen Produkten
Fazit u. Schlusswort
Fragen

## Slide 3: Ziel
Elektronik bauen zum Aufnehmen und Aufbereiten (Signal Conditioning) von «Pulsoxymetrie» Rohdaten (Lichtsensor Infrarot und Rot)
Visualisierung u. Auswertung der Rohdaten
Vergleich mit anderen Produkten (z.B. eval board, fertiges Produkt, etc.)

## Slide 4: Messprinzip
LED Rot – 665nm
LED Infrarot – 940nm
Fotodiode

## Slide 5: Medizinischer Hintergrund
Arterielles Blut pulsiert mit Herzfrequenz, enthält Hb02 u. Hb
Sauerstoffsättigung: Verhältnis von HbO2 (Oxyhämoglobin) u. Hb (Hämoglobin)

## Slide 6: Dimensionierung: Signal LED Infrarot
Rohdaten mim Steckbrett
  Basis für Auslegung
Keine Infos über diesen IR Sensor

## Slide 7: Dimensionierung: Auslegung Filter

## Slide 8: Dimensionierung: Auslegung Notch Filter
Aktiver Notch filter 50 Hz
  Steiler ist nicht immer besser

## Slide 9: Simulation: Gesamter Pfad

## Slide 10: Simulation: Stabilisierung TIA
=> ca. 0.5pF

## Slide 11: Simulation: Stabilisierung TIA
Instabil ohne Feedback Kondensator
Stabil mit Feedback Kondensator 270pF

## Slide 12: Schema H-Brücke
LED’s (Infrarot u. Rot) über eine H-Brücke angesteuert, da Sensor antiparallel geschaltet ist
Mit DAC Strom der LED zwischen 0mA und 20mA einstellen
R8 limitiert Strom  kein Kurzschluss

## Slide 13: Schema Filter, Verstärker
TIA
LP, Notch, HP, LP
Verstärker G=45

## Slide 14: Blockschaltbild
STM32F4-Discovery für analoge Werte, Steuerung H-Brücke
Rohdaten mittels UART an PC vermittelt
Auswertung mit Matlab

## Slide 15: Berechnungen: Puls und Sauerstoffsättigung
Sauerstoffsättigung
Puls
  Peak detection
  Frequenz 1 Hz bis 3 Hz (d.h. 60 bis 180 Schläge pro Min)

## Slide 16: Demo Projekt

## Slide 17: Vergleich zu anderen Produkten
Produkte zum Erfassen von Pulse und SPO2 Werte (Bspl.)
  MAX30105 von Maxim Integrated
  AFE4490 von TI
Demonstrator mit: MAX30105, der LED’s, Fotodiode und AFE
Diese Produkte liefern Rohdaten => Auswertung ist dem Benutzer überlassen

## Slide 18: Fazit und Schlusswort
Signalaufbereitung
  schnell eine funktionierende Lösung
  Vorgehen mit Steckbrett und Beispielsensor hat sich bewährt
Berechnungen zur Sauerstoffsättigung waren zeitaufwändig
  Berechnung aus Applications Notes und Papers nicht vollständig nachvollziehbar («Berufsgeheimnis»)
  Fehlende Referenzmessungen zu tiefe Sauerstoffsättigung
Offene Punkte
  zwei Fehler auf PCB
  Ansatz verfolgen (1): statt LED Strom zu verändern, Gain und Offset von Verstärker verändern
  Ansatz verfolgen (2): Daten beim TIA abzugreifen, Filterung digital

## Slide 19: Fragen