## Slide 1: Oximeter Messung von Puls und Sauerstoffsättigung
Gunnar Heimsch, Krista Kappeler
18.1.2019

## Slide 2: Agenda
Ziele
Messprinzip
Medizinischer Hintergrund
Dimensionierung und Simulation
Schema
Blockschaltbild
Berechnung Puls und Sauerstoffsättigung
Demo
Vergleich zu anderen Produkten
Fazit u. Schlusswort
Fragen

## Slide 3: Ziel
Device / Elektronik bauen zum Aufnehmen u. Aufbereiten (Signal Conditioning) von «Pulsoxymetrie» Rohdaten (Lichtsensor Infrarot und Rot)
Visualisierung u. Auswertung der Rohdaten
Vergleich mit anderen Produkten (z.B. eval board, fertiges Produkt, etc.)

## Slide 4: Messprinzip
LED Rot – 665nm
LED Ifrarot – 940nm
Photodiode

## Slide 5: Medizinischer Hintergrund
Arterielles Blut pulsiert mit Herzfrequenz, enthält Hb02 u. Hb
Sauerstoffsättigung: Verhältnis von HbO2 (Oxyhämoglobin) u. Hb (Hämoglibin)

## Slide 6: Dimensionierung: Signal LED Infrarot
Rohdaten mim Steckbrett
  Basis für Auslegung
Keine Infos über diesen IR Sensor

## Slide 7: Dimensionierung: Auslegung Filter

## Slide 8: Dimensionierung: Auslegung Notch Filter
Notch filter 50 Hz

## Slide 9: Dimensionierung: LTSpice Simulationen

## Slide 10: Schema (1)

## Slide 11: Schema (2)
LED’s (Infrarot u. Rot) über eine H-Brücke angesteuert, da Sensor antiparallel geschaltet ist
Mit DAC Strom der LED zwischen 0mA und 20mA einstellen
R8 limitiert Strom  kein Kurzschluss

## Slide 12: Blockschaltbild
STM32F4-Discovery für analoge Werte, Steuerung H-Brücke
Rohdaten mittels UART an PC vermittelt
Auswertung mit Matlab

## Slide 13: Berechnungen: Puls und Sauerstoffsättigung
Sauerstoffsättigung
Puls
  Peak detection
  Frequenz 1 Hz bis 3 Hz (d.h. 60 bis 180 Schläge pro Min)

## Slide 14: Demo Projekt

## Slide 15: Vergleich zu anderen Produkten
Produkte zum Erfassen von Pulse und SPO2 Werte (Bspl.)
  MAX30105 von Maxim Integrated
  AFE4490 von TI
Demonstrator mit: MAX30105, der LED’s, Fotodiode und AFE
Diese Produkte liefern Rohdaten => Auswertung ist dem Benutzer überlassen

## Slide 16: Fazit und Schlusswort
Signalaufbereitung
  schnell eine funktionierende Lösung
  Vorgehen mit Steckbrett und Beispielsensor hat sich bewährt
Berechnungen zur Sauerstoffsättigung waren zeitaufwändig
  Berechnung aus Applications Notes und Papers nicht vollständig nachvollziehbar («Berufsgeheimnis»)
  Fehlende Referenzmessungen zu tiefe Sauerstoffsättigung
Offene Punkte
  zwei Fehler auf PCB
  Ansatz verfolgen (1): statt LED Strom zu verändern, Gain und Offset von Verstärker verändern
  Ansatz verfolgen (2): Daten beim TIA abzugreifen, Filterung digital

## Slide 17: Fragen